## Indice
SERVICIOS DE SALUD IMSS-BIENESTAR
INDICE | PARTIDA | NÚMERO DE LA FICHA TECNICA | TIPO DE BIEN | CLAVE DEL COMPENDIO | CLAVE CUCOP | NOMBRE DEL EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL GENERAL
1.-I-CAMAS-5131643387-C999 | 1 | I-CAMAS-5131643387-C999 | MOBILIARIO MEDICO | 513.164.3387 | 53100066 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO | EQUIPO | 13
2.-I-CAMAS-5131643399-C999 | 2 | I-CAMAS-5131643399-C999 | MOBILIARIO MEDICO | 513.164.3399 | 53100066 | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO | EQUIPO | 16
3.-I-INCUB-5314970053-E998 | 3 | I-INCUB-5314970053-E998 | EQUIPO MEDICO | 531.497.0053 | 53100186 | INCUBADORA DE TRASLADO | EQUIPO | 6

## 1.-I-CAMAS-5131643387-C999
No. FICHA TÉCNICA: | I-CAMAS-5131643387-C999
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO
CLAVE: | SIN CLAVE
TIPO: | MOBILIARIO MEDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cama hospitalaria de múltiples posiciones. Opcional: con 4 motores de funcionamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Cama con sistema neumático o hidráulico y/o mecánico para su operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Que soporte un peso de 200 Kg o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual y/o pedal:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Movimiento neumático asistido, en la sección de espalda o posición semi-Fowler que cubra el rango de 0° a 65° o mayor, accionado por palanca o gatillo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.1.- Que permita la posición horizontal de la cama, desde su angulación máxima hasta la posición de 0°, en un tiempo no mayor a 10 segundos para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Opcional: se permite ofertar sección de respaldo radiolúcida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.2.- Sistema neumático:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.2.1.- Pistones neumáticos, a base de gas Nitrógeno, metálico, sellado, con sistema integral de movimiento y fijación a diferentes posiciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.2.2.- Dimensiones: Cuerpo del pistón de 350 mm de longitud por 23 mm de diámetro. Extensión total: 595 mm (considerando el vástago de ajuste y sistema de fijación). Tolerancia de +/- 5%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Movimiento mecánico de la sección de rodilla que cubra el rango de 0° a 25° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Movimiento mecánico sincronizado de rodilla y elevación de pies o posición vascular.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Movimiento hidráulico para la elevación y descenso de la plataforma, ajustable, que cubra el rango de 45 cm a 80 cm, con tolerancia de ±10% (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Sistema hidráulico:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.1.- Pistón hidráulico de operación silenciosa con válvula de control para descenso de pistón, con la capacidad de carga dinámica para garantizar los movimientos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Estructura base y bastidor, fabricados en lámina de acero al carbono, calibre No.16.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Plataforma:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Formada por cuatro secciones articuladas, con tolerancias dimensionales de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.1.- Espalda. Longitud con un rango de 66 a 74 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.2.- Cadera. Longitud con un rango de 19 a 21 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.3.- Muslos. Longitud con un rango de 28 a 32 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.4.- Rodillas a pies. Longitud con un rango de 62 a 68 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, calibre No. 16, con perforaciones con superficie lisa para ventilación, sin bordes, ni molduras, ni tipo troquelado. Opcional: Plataforma de perfiles de acero al carbono, calibre No. 16, separados entre sí dejando huecos para ventilación, sin bordes cortantes, con recubrimiento de pintura epoxi de 50 a 120 micras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Con cuatro topes para el colchón: dos en el lado de la cabecera y dos en el lado de la piecera, fabricados en barra redonda de acero inoxidable, acabado pulido, con diámetro de 5/16".
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Pedal y manivelas, para el posicionamiento manual. Opcional: se permite ofertar sin manivelas o pedales para ajuste de las posiciones (activación electrohidráulica).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Manivelas:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.1.- Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo AISI 304, acabado pulido, con diámetro de 12.7 mm (1/2").
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.2.- Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.3.- Con dispositivo fabricado en acero inoxidable AISI 304, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.4.- Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Pedal:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Metálico con cubierta antiderrapante, que no sobresalga del perímetro de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Dimensiones de la superficie para el paciente: Longitud útil con un rango de 190 a 210 cm y ancho útil con un rango de 88 a 98 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Dimensiones de la cama: Longitud total con un rango de 209 a 231 cm y ancho total con un rango de 100 a 105 cm, considerando los parachoques.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Cabecera y piecera, desmontables:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Dimensiones: 60 cm de altura y largo de acuerdo al diseño de la cama. Tolerancia de +/- 5%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.2.- Fabricadas en polimero inyectado, higroscópico ABS, de 4.50 a 5.50 cm de ancho, espesor de la pared de 4 mm o mayor, sin hendiduras, ni bordes visibles en las uniones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.3.- Con al menos dos asideras horizontales en la cabecera y dos en la plecera, para el desplazamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.4.- Parte exterior central, con laminado plástico, color Gris Frio Pantone 7527C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.5.- Fijación al bastidor con socket de montaje en las 4 esquinas de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.6.- Símbolo institucional:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.6.1.- Colocado en la parte exterior central de la piecera, en serigrafía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.6.2.- Dimensión: 15 cm de alto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.6.3.- Código de color Pantone: "561-C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.7.- Con imágen grabada en serigrafia, (no calcomanía) que indique el movimiento de cada manivela, colocada en la parte exterior, inferior de la piecera o en el pedal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Barandales, laterales, deslizables o totalmente abatibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.- Dimensiones:
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.1.- Que cubra al menos el 70% de la longitud total de la cama, medido de poste a poste.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.2.- Altura a partir de la plataforma de: 38 a 42 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.3.- Con distancia entre cada barrote de 12 cm, como máximo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.2.- Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-304, acabado. pulido, callbre No. 16. Opcional: acero al carbono con acabados en pintura en polvo epoxi.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.3.- Con seguro para mantener la posición vertical, fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 o AISI 316, acabado pulido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5") de diámetro, por 25.4 mm (1") de espesor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.1.- Fabricadas en nitrilo antiestático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.2.- Colocadas en posición horizontal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.3.- Que sobresalgan del perímetro de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Sistema de freno centralizado con bloqueo simultáneo en las cuatro ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Ruedas intercambiables, antiestáticas:
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.1.- De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1") de ancho.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.2.- Con balero de rodamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.3 Con llanta de hule termoplástico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Colchón de 15 cm (± 5%) de espesor. Opcional: se permite ofertar un colchón de 12 cm de espesor, de espuma viscoelástica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.- Fabricado a base de espuma de poliuretano.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.2.- Densidad, de 35 kg/m3 como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.3.- Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, tratamiento retardante al fuego.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.4.- Antiestático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.5.- Repelente a líquidos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.6.- Dimensiones acorde al modelo de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con dos preparaciones en el bastidor del lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Con ganchos ubicados en el bastidor, para bolsas de drenes, fabricados en acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, al menos dos en cada lado de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Sistemas para movimiento:
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.1.- Bujes, rondanas o centros de giro, fabricados en polietileno o polipropileno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.- Tornillos "SIN FIN".
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.1.- Formado por husillo de acero 1045 o 1018, con tratamiento térmico cementado para dar una dureza de 30 a 35 RC (para ambos materiales).
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.2.- Con diámetro de 19 mm (3/4").
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.3.- Con cuerda tipo "ACME" de 6 hilos por pulgada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.4.- Zincado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.5.- Contra husillo compatible y del mismo material que el husillo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Uniones de los componentes de la cama, por soldadura de arco eléctrico (Sistema TIG y/o MIG), pulido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Elementos fabricados en lámina de acero al carbono con acabado en pintura micropulverizada, epóxica, electrostática, homeada, de 75 micras como mínimo, código de color Pantone: 2U, cool-gray ó color gris metalizado.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posicionas; fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original el manual o los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001. o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 2.-I-CAMAS-5131643399-C999
No. FICHA TÉCNICA: | I-CAMAS-5131643399-C999
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO
CLAVE: | SIN CLAVE
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cama hospitalaria pediátrica de múltiples posiciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Cama con sistema neumático y/o mecánico para su operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Que soporte un peso de 85 kg o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Trendelenburg de -8° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Trendelenburg inverso de 8° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Elevación de la sección de espalda a varias angulaciones que cubra el rango de 0° a 45° o mayor, respecto a la horizontal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Estructura base fabricada en acero al carbono, de calibre 16 o mayor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Bastidor fabricado con largueros y travesaños de ángulo de acero al carbono, de 32x32x3.1 mm (1¼ X 1¼ X 1/8 pulgadas) o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Plataforma:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Formada por lo menos por dos secciones articuladas, para permitir movimiento de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.1.- Semifowler.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Fabricada en lámina de acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Con perforaciones para ventilación de 32 mm (1¼ pulgadas) de diámetro o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Superficie total de 160 X 70 cm de largo y ancho como mínimo. Opcional: se permite ofertar superficie de 145 cm de largo x 75 cm de ancho.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Dimensiones de la cama, con tolerancia de ± 10%, longitud total de 170 cm, ancho total de 85 cm y altura total (sin contar ruedas) de 140 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Cabecera:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Fabricada en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 4.5 a 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.1.- Con asideras para el desplazamiento. Opcional: se permite ofertar el equipo sin asideras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Piecera:
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.- Fabricada en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 4.5 a 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.1.- Con asideras para el desplazamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Barandales laterales, deslizables verticalmente hacia abajo, que contengan un tope que evite tocar el piso al momento de deslizarse.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Ubicación por encima de la plataforma, altura de 70 cm, con tolerancia dimensional de ± 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.1.- Que no rebasen el borde superior del colchón cuando estén deslizados hacia abajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Con elementos verticales (barrotes), distribuidos a lo largo del barandal con una separación no mayor a 6 cm entre cada uno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Fabricados en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 4.5 a 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Con seguro para mantener el barandal en posición elevada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Guía para el deslizamiento de los barandales, fabricada en acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido o similar en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Manivelas o pedales para el posicionamiento manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.1.- Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido, con diámetro de 9.5 mm (3/8 pulgadas) a 19 mm (3/4 pulgadas).
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.2.- Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable o en acero al carbono.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.3.- Con dispositivo fabricado en acero, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.4.- Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.- Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5 pulgadas) de diámetro, por 25.4 mm (1 pulgadas) de espesor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.1.- Colocadas en posición horizontal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.2.- Que sobresalgan del perímetro de la cama. Opcional: se permite ofertar con ruedas que no sobresalgan del perimetro de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Ruedas antiestáticas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.1.- De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1¼ pulgadas) de ancho.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.2.- Sistema de freno en dos o más de sus ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Colchón de 8 cm de espesor como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Fabricado a base de espuma de poliuretano, de una pieza, permeable al paso del aire, con densidad de 27 kg/m3 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.2.- Diseñado para evitar la formación de pliegues, en cualquier posición.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.3.- Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, lavable, antibacterial, con tratamiento retardante al fuego.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.4.- Dimensiones acorde al modelo de la cama (incluir marca y modelo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Con dos o más preparaciones en el bastidor principalmente en el lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones: fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación y de servicio, del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 3.-I-INCUB-5314970053-E998
No. FICHA TÉCNICA: | I-INCUB-5314970053-E998
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | INCUBADORA DE TRASLADO
CLAVE: | 531.497.0053
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Incubadora de traslado extrahospitalario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Módulo de control electrónico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Controles:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Con control de temperatura del aire de 30°C o menor a 38º C o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con resolución de 0.1 ºC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Monitoreo de parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.1.- Temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.2.- Temperatura del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Alarmas:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Audibles y visibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Falla en el flujo de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Falla en el suministro de energía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Temperatura alta del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.7.- Batería baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Gabinete:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Capacete con doble pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Cuatro o más accesos para tubos al interior de la capacete.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6.- Con carro rodable, se debe de proporcionar documentación probatoria de que el equipo puede ser trasladado por transporte terrestre y aéreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.- Con freno en al menos dos ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.- Poste o soporte para soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Sistema para circulación de aire:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Lámpara de luz de exploración o examinación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Batería recargable con duración de al menos 90 minutos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Un sensor de temperatura de piel reusable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Ventilador de traslado neonatal interconstruido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- Controles:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.- Flujo continuo (L/min).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.- Presión Inspiratoria (cm H2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.1- Límite inferior 5 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.- Frecuencia Respiratoria (rpm).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.1.-Límite inferior 6 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.2.-Límite superior 60 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.- Tiempo Inspiratorio (seg).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.1.- Límite inferior 0.25 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.2.-Límite superior 3 o mayor. Opcional: se permite ofertar límite superior de 2 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.- FiO2 (%).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.1.- Límite inferior 30 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.2.- Límite superior 90 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.- PEEP/CPAP ( cm H2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.2.- Límite superior 10 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.-Con los siguientes modos ventilatorios como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.1.- Ventilación mecánica controlada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.2.- CPAP o Espontáneo con linea de base elevada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Con los siguientes parámetros monitorizados como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.1.- Presión Inspiratoria Pico o Máxima.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.2.- PEEP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Alarmas como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.1.- Presión Inspiratoria alta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.2.- Presión del suministro de gases.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Acceorios para incubadora:
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.- Un (1) tanque de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Accesorios para ventilador de traslado neonatal:
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Circuito reusable neonatal. Opcional: se permite ofertar 20 circuitos neonatales desechables por cada circuito reusable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Manguera de aire y oxigeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Consumibles para incubadora:
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1.- Un (1) Sensor desechable o reusable de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.2.- Parches reflejantes para sostener el sensor.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.3.- Un (1) Filtro de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Consumibles para ventilador de traslado neonatal:
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.1.- Un (1) paquete de Intercambiadores de humedad y temperatura (narices artificiales) neonatales desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.2.-Un paquete de circuitos desechables neonatales.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje eléctrico: 110-120V AC, 60Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE