## Indice
SERVICIOS DE SALUD IMSS-BIENESTAR
INDICE | PARTIDA | NÚMERO DE LA FICHA TECNICA | TIPO DE BIEN | CLAVE DEL COMPENDIO | CLAVE CUCOP | NOMBRE DEL EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL GENERAL
5.-B-BALAN-5337690050-0002 | 5 | B-BALAN-5337690050-0002 | EQUIPO MEDICO | 533.769.0050 | 53103650 | BALANZA RECOLECTORA Y AGITADOR | EQUIPO | 30
9.-B-CAMAS-5131643354-A004 | 9 | B-CAMAS-5131643354-A004 | MOBILIARIO MEDICO | 513.164.3399 | 53100066 | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO | EQUIPO | 122
11.-B-CARRO-5131910233-0007 | 11 | B-CARRO-5131910233-0007 | MOBILIARIO MEDICO | 513.173.0402 | 53100075 | CARRO CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE | EQUIPO | 48
15.-B-CONGE-5332550218-0002 | 15 | B-CONGE-5332550218-0002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 533.255.0218 | 53101877 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS | EQUIPO | 22
16.-B-DIAPA-5372900026-0002 | 16 | B-DIAPA-5372900026-0002 | INSTRUMENTAL | 537.290.0026 | 53104212 | DIAPASON HARTMAN | PIEZA | 1
19.-B-ESTER-5313851080-A005 | 19 | B-ESTER-5313851080-A005 | EQUIPO MEDICO | 531.385.1080 | 53101588 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | EQUIPO | 22
20.-B-ESTUC-5312951162-A006 | 20 | B-ESTUC-5312951162-A006 | MOBILIARIO MEDICO | 531.295.1162 | 53101468 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO | EQUIPO | 257
25.-B-LAMPA-5315620020-0004 | 25 | B-LAMPA-5315620020-0004 | EQUIPO MEDICO | 531.562.0020 | 53101638 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EQUIPO | 30
31.-B-MONIT-5316190411-A005 | 31 | B-MONIT-5316190411-A005 | EQUIPO MEDICO | 531.619.0411 | 53101717 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | EQUIPO | 62
33.-B-PERFO-5376950019-0001 | 33 | B-PERFO-5376950019-0001 | INSTRUMENTAL | 537.695.0019 | 53105044 | PERFORADOR RALK TIPO PISTOLA | PIEZA | 16
34.-B-PERFO-5376960042-0001 | 34 | B-PERFO-5376960042-0001 | INSTRUMENTAL | 537.696.0042 | 53105045 | PERFORADOR BUNNELL | PIEZA | 13
37.-B-REFRI-5237821692-A001 | 37 | B-REFRI-5237821692-A001 | MOBILIARIO | SIN CLAVE | 53101293 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS | EQUIPO | 16
40.-B-RETIN-5317850153-0004 | 40 | B-RETIN-5317850153-0004 | EQUIPO MEDICO | 531.785.0153 | 53101771 | RETINOSCOPIO LINEAL | EQUIPO | 1
43.-B-ULTRA-5319240031-0025 | 43 | B-ULTRA-5319240031-0025 | EQUIPO MEDICO | 531.924.0031 | 53101842 | ULTRASONOGRAFO (GINECO-OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL) | EQUIPO | 15
53.-I-CAMAS-5131643347-0006 | 53 | I-CAMAS-5131643347-0006 | MOBILIARIO MEDICO | 513.164.3387 | 53100066 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO | EQUIPO | 70
55.-I-CARDI-5312920258-0001 | 55 | I-CARDI-5312920258-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.292.0258 | 53101466 | CARDIOTOCOGRAFO | EQUIPO | 35
59.-I-CRANE-5372600055-B002 | 59 | I-CRANE-5372600055-B002 | EQUIPO MEDICO | 537.260.0055 | 53103659 | CRANEOTOMO ELECTRICO | EQUIPO | 3
60.-I-CRANE-5372600055-0003 | 60 | I-CRANE-5372600055-0003 | EQUIPO MEDICO | 537.260.0055 | 53103659 | CRANEOTOMO NEUMATICO | EQUIPO | 3
61.-I-CUNAS-5312520033-0001 | 61 | I-CUNAS-5312520033-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.252.0033 | 53101440 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL | EQUIPO | 5
62.-I-ELECT-5311680069-0003 | 62 | I-ELECT-5311680069-0003 | EQUIPO MEDICO | 531.168.0069 | 53101411 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION | EQUIPO | 31
68.-I-INCUB-5314970053-0001 | 68 | I-INCUB-5314970053-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.497.0053 | 53101627 | INCUBADORA DE TRASLADO | EQUIPO | 32
72.-I-LAVAB-SC-1200000-0001 | 72 | I-LAVAB-SC-1200000-0001 | MOBILIARIO MEDICO | SIN CLAVE | 53100208 | LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO | PIEZA | 5
77.-I-LENTE-5375780128-0001 | 77 | I-LENTE-5375780128-0001 | MOBILIARIO MEDICO | 537.578.0128 | 53103663 | LENTES PARA PRUEBA | PIEZA | 4
81.-I-MESAS-5136212429-0004 | 81 | I-MESAS-5136212429-0004 | MOBILIARIO MEDICO | 513.621.2429 | 53102118 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | EQUIPO | 85
82.-I-MESAS-5136212441-0001 | 82 | I-MESAS-5136212441-0001 | MOBILIARIO MEDICO | 513.621.2441 | 53106580 | MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA | EQUIPO | 24
83.-I-MESAS-5136212847-0001 | 83 | I-MESAS-5136212847-0001 | MOBILIARIO MEDICO | 513.621.2847 | 51200141 | MESA PUENTE | PIEZA | 51
87.-I-MONIT-5316190403-0001 | 87 | I-MONIT-5316190403-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.619.0403 | 53101716 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EQUIPO | 27
89.-I-OFTAL-5316600096-0003 | 89 | I-OFTAL-5316600096-0003 | EQUIPO MEDICO | 531.660.0096 | 53101740 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO | EQUIPO | 2
91.-I-REANI-5317840204-0002 | 91 | I-REANI-5317840204-0002 | MOBILIARIO MEDICO | 531.784.0204 | 53101770 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL | PIEZA | 110
92.-I-REANI-5317840204-0003 | 92 | I-REANI-5317840204-0003 | MOBILIARIO MEDICO | 531.784.0204 | 53101770 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO | PIEZA | 25
102.-I-TONOM-5318750055-0001 | 102 | I-TONOM-5318750055-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.875.0055 | 53101832 | TONOMETRO | EQUIPO | 5
103.-I-UNIDA-5310530364-0001 | 103 | I-UNIDA-5310530364-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.053.0364 | 53101327 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | EQUIPO | 28
104.-I-UNIDA-5312910028-0001 | 104 | I-UNIDA-5312910028-0001 | EQUIPO MEDICO | 531.291.0028 | 53101461 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO | EQUIPO | 24
105.-I-UNIDA-5316610087-C001 | 105 | I-UNIDA-5316610087-C001 | EQUIPO MEDICO | 531.661.0087 | 53101743 | UNIDAD OFTALMOLOGICA | EQUIPO | 3

## 5.-B-BALAN-5337690050-0002
No. FICHA TÉCNICA: | B-BALAN-5337690050-0002
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | BALANZA RECOLECTORA Y AGITADOR
CLAVE: | 533.769.0050
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Balanza recolectora de sangre con volumen predeterminado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Rango de medida de 0 a 1200 mL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Rango de precisión de 2% o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Rango de despliegue de 1 mL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Proporción de 1.05 g/mL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Velocidad de recolección 0.5 a 3 mL/s.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Frecuencia de balanceo 30 a 32.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Ángulo de balanceo de 13, +/-2 grados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Alarmas auditiva y visual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Función tara.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 9.-B-CAMAS-5131643354-A004
No. FICHA TÉCNICA: | B-CAMAS-5131643354-A004
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO
CLAVE:
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cama hospitalaria pediátrica de múltiples posiciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Cama con sistema neumático, mecánico y/o eléctrica para su operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Que soporte un peso de 85 kg o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Trendelenburg de -8° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Trendelenburg inverso de 8° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Elevación de la sección de espalda a varias angulaciones que cubra el rango de 0° a 45° o mayor, respecto a la horizontal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Estructura base fabricada en acero al carbono, de calibre 16 o mayor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Bastidor fabricado con largueros y travesaños de ángulo de acero al carbono, de 32 x 32 x 3.1 mm (1¼ X 1¼ X 1/8 pulgadas) o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Plataforma:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Formada por lo menos por dos secciones articuladas, para permitir movimiento de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.1.- Semifowler.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Fabricada en lámina de acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Con perforaciones para ventilación de 32 mm (1¼ pulgadas) de diámetro o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Superficie total de 160 X 70 cm de largo y ancho como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Dimensiones de la cama, con tolerancia de ± 10%, longitud total de 170 cm, ancho total de 85 cm y altura total (sin contar ruedas) de 140 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Cabecera:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Fabricada en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.1.- Con asideras para el desplazamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Piecera:
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.- Fabricada en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.1.- Con asideras para el desplazamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Barandales laterales, deslizables verticalmente hacia abajo, que contengan un tope que evite tocar el piso al momento de deslizarse.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Ubicación por encima de la plataforma, altura de 70 cm, con tolerancia dimensional de ± 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.1.- Que no rebasen el borde superior del colchón cuando estén deslizados hacia abajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Con elementos verticales (barrotes), distribuidos a lo largo del barandal con una separación no mayor a 6 cm entre cada uno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Fabricados en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor o superior en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Con seguro para mantener el barandal en posición elevada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Guía para el deslizamiento de los barandales, fabricada en acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido o similar en tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Manivelas o pedales para el posicionamiento manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.1.- Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido, con diámetro de 9.5 mm (3/8 pulgadas) a 19 mm (3/4 pulgadas).
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.2.- Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable o en acero al carbono.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.3.- Con dispositivo fabricado en acero, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.4.- Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.- Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5 pulgadas) de diámetro, por 25.4 mm (1 pulgadas) de espesor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.1.- Colocadas en posición horizontal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.2.- Que sobresalgan del perímetro de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Ruedas antiestáticas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.1.- De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1¼ pulgadas) de ancho.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.2.- Sistema de freno en dos o más de sus ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Colchón de 8 cm de espesor como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Fabricado a base de espuma de poliuretano, de una pieza, permeable al paso del aire, con densidad de 27 kg/m3 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.2.- Diseñado para evitar la formación de pliegues, en cualquier posición.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.3.- Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, lavable, antibacterial, con tratamiento retardante al fuego.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.4.- Dimensiones acorde al modelo de la cama (incluir marca y modelo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Con dos o más preparaciones en el bastidor principalmente en el lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones: Fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido (incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original el manual o los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del bien y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 11.-B-CARRO-5131910233-0007
No. FICHA TÉCNICA: | B-CARRO-5131910233-0007
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CARRO CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE
CLAVE: | SIN CLAVE
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Camilla de traslado de paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Que soporte un peso de 225 Kg como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Trendelenburg de 12° como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Trendelenburg inverso de 12° como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 85º como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59 cm a 85 cm (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo (+/- 5 cm).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Elevación de rodillas que cubre el rango de 0° a 18º como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Superficie de la camilla rígida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm largo x 76 cm ancho, como mínimo (+/- 5 cm).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 4%, longitud total 210 cm y ancho total 88 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Barandales laterales plegables o abatibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Colchón de poliuretano de 7 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópico.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Poste porta soluciones fijo o de altura variable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Ganchos o soportes para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original el manual o los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del bien y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 15.-B-CONGE-5332550218-0002
No. FICHA TÉCNICA: | B-CONGE-5332550218-0002
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS
CLAVE: | 533.255.0218
TIPO: | EQUIPO DE LABORATORIO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Contenedor de refrigerantes para mantenerlos a temperatura de congelación, consta de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Puerta metálica tipo cofre.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con sellado hermético.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Cerradura y llave.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Construido de material resistente a climas tropicales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Capacidad de al menos 5 pies cúbicos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Capaz de mantener temperaturas en rango de -15° centígrados a -20° C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con control de temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Canastilla removible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Ahorrador de energía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Tapón de drenado.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Regulador de voltaje.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Corriente eléctrica de 110 V + 10% 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 16.-B-DIAPA-5372900026-0002
No. FICHA TÉCNICA: | B-DIAPA-5372900026-0002
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | DIAPASON HARTMAN
CLAVE: | 537.290.0026
TIPO: | INSTRUMENTAL
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de Do.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 19.-B-ESTER-5313851080-A005
No. FICHA TÉCNICA: | B-ESTER-5313851080-A005
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL
CLAVE: | 531.385.1080
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Tipo gabinete de sobremesa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Vapor autogenerado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Totalmente automático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Controlado por microprocesador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Totalmente digital.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Ciclo rápido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Bomba de aire para secado a puerta cerrada (para hacer el secado inmediatamente después del ciclo a puerta cerrada).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Capacidad útil en un rango de 23 a 25 litros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Capacidad cassettes para esterilizar: Estándar 2 enteros y 2 medios.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Se pude fijar la temperatura de esterilización entre 105°C - 137°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- El proceso de esterilización concluye automáticamente después del secado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Número de charolas: 3.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Cámara y charolas de acero inoxidable tipo 316l. Opcional: charolas de aluminio anodizado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Puerta de acero inoxidable tipo 304.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Cámara y puerta de larga vida con acabado electro pulido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Depósito de agua autónomo de plástico duro.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Manija de la puerta de plástico duro termo insolado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Protección doble que evita que la puerta se abre durante un ciclo y mientras la cámara esta bajo presión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Apagado por sobre calentamiento para evitar que se quemen las resistencias eléctricas, en caso de que el nivel de agua en la cámara sea insuficiente.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- Corriente eléctrica: 120-220V, 60 Hz ±10%.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 20.-B-ESTUC-5312951162-A006
No. FICHA TÉCNICA: | B-ESTUC-5312951162-A006
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO
CLAVE: | 531.295.1162
TIPO: | MOBILIARIO MEDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Estuche de diagnóstico con fibra óptica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Otoscopio con fibra óptica con iluminación con lámpara de luz xenón o halógena de 3.5 volts como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Lente con 2.5 aumentos como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Oftalmoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz halógena o LED o Xenón de 3.5 volts como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Con dos mangos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con control de intensidad de luz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Cable en espiral.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Faringoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz halógena o LED o Xenón de 3.5 volts como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Acoplamiento de otoscopio, oftalmoscopio y faringoscopio al mango con sistema mecánico de giro.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Espéculos desechables (10 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- De acuerdo a marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 25.-B-LAMPA-5315620020-0004
No. FICHA TÉCNICA: | B-LAMPA-5315620020-0004
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | LAMPARA DE FOTOCURADO
CLAVE: | 531.562.0020
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lámpara de fotocurado de resinas y cementos fotopolimerizables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Equipo de fotocurado de resinas y cementos polimerizables para obturación dental.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- De luz halógena con fibra óptica y sistema de verificación integrado de 875 W.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Reflector de salida de un espectro de 400 a 525 mm de longitud de onda.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Revestimiento de dióxido de silicio fundido que garantiza una luz lineal con duración superior a los 10,000 ciclos de polimerización.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Batería recargable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Fuente de alimentación.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 31.-B-MONIT-5316190411-A005
No. FICHA TÉCNICA: | B-MONIT-5316190411-A005
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO
CLAVE: | 531.619.0411
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Protección contra descarga de desfibrilador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Al menos 3 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 3 derivaciones o más.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Respiración
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma de apnea
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Interface, menúes y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Asa y soporte para camilla
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Peso de 8 Kg o menor, incluyendo la batería.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Para adulto/pediátrico:
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.- Dos (2) cables troncales y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.2.- Dos (2) sensores reusables de temperatura (de piel o superficie).
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.3.- Dos (2) brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, dos adultos y dos pediátricos, dos mangueras con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.4.- Tres (3) cables troncales y tres cables de paciente para ECG de tres puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Para neonato:
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Dos (2) cables troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Dos (2) sensores reusables de temperatura (de piel o superficie).
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Veinte (20) brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Tres (3) cables troncales y tres cables de paciente para ECG de tres puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Sistema de fijación para traslado con agarradera.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Trecientos (300) electrodos para ECG adulto / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Trecientos (300) electrodos para ECG neonatales o neonatal / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2- Voltaje eléctrico: 110-120V AC, 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 33.-B-PERFO-5376950019-0001
No. FICHA TÉCNICA: | B-PERFO-5376950019-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | PERFORADOR RALK TIPO PISTOLA
CLAVE: | 537.695.0019
TIPO: | INSTRUMENTAL
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Perforador Ralk.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Tipo pistola.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Funciones: Perforar huesos en diferentes procedimientos quirúrgicos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.7.- Certificado de prueba de dureza.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 34.-B-PERFO-5376960042-0001
No. FICHA TÉCNICA: | B-PERFO-5376960042-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | PERFORADOR BUNNELL
CLAVE: | 537.696.0042
TIPO: | INSTRUMENTAL
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Perforador Bunnell.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con mandril y llave 16 cm de longitud.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Juego.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Funciones: Perforar huesos del cráneo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.7.- Certificado de prueba de dureza.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 37.-B-REFRI-5237821692-A001
No. FICHA TÉCNICA: | B-REFRI-5237821692-A001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CRISTAL (20 PIES CUBICOS)
CLAVE:
TIPO: | MOBILIARIO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Refrigerador vertical 20 pies cúbicos con una tolerancia de +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Refrigerador libre de CFC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Estructura de acero galvanizada, pintada y horneada o acero inoxidable AISI-304.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Control de temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Compresor de 1/3 HP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Con dos puertas de cristal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con entrepaños de acero porcelanizado, pestañas que resistan peso mayor de 15 kg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Acabado en esmalte blanco o color natural del acero inoxidable en exterior y porcelanizado en interior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Marco de aluminio anodizado natural o acero inoxidable 430 con jaladera integral
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del bien y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional: copia simple de certificado de calidad ISO:9001 vigente.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 40.-B-RETIN-5317850153-0004
No. FICHA TÉCNICA: | B-RETIN-5317850153-0004
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | RETINOSCOPIO LINEAL
CLAVE: | 531.785.0153
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lineal o de franja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Mango de dispositivo para control de giro de 360º y enfoque de línea luminosa proyectada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con mango recargable directo a la corriente y batería recargable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Baterías recargables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 y/o ISO:13485
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 y/o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 43.-B-ULTRA-5319240031-0025
No. FICHA TÉCNICA: | B-ULTRA-5319240031-0025
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | ULTRASONOGRAFO (GINECO-OBSTETRICO SEGUNDO NIVEL)
CLAVE: | 531.924.0031
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor LED plano de alta resolución y alto contraste de 21 pulgadas o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1.- Montado en un brazo articulado para facilitar el estudio, con ajuste de altura, giro (lateral de lado a lado), e inclinación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad de desplegar la imagen en toda la pantalla en formato de alta definición (full hd).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Sistema con al menos 4,700,000 canales digitales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Modos:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Bidimensional o 2d, con velocidad de adquisición de imágenes 2d o modo b de 1,900 o más imágenes por segundo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con modo m y 2d simultáneos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Con modo m anatómico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Con modos Doppler color y color Power Doppler, Angio o Similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Con modo adaptativo que elimina el ruido y mantiene la uniformidad de imagen.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Doppler continúo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.- Doppler pulsado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.- Con optimización automática de ganancias de profundidad (TGC) y ganancia general al oprimir un botón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.- Con optimización automática en Doppler espectral con ajuste de la escala y línea de base al pulsar un botón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10.- Tecnología de supresión de ruido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Con rango dinámico de al menos 280 dB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Con programas para aplicaciones clínicas de obstetricia, ginecología, mama, abdomen general, vasculares, musculo esqueléticos y cardiológicos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro de 1900 cuadros o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con ocho controles deslizantes para ajuste de la curva de ganancias TGC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con elastografía de deformación (cualitativa) para mama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Con elastografía sw (onda de corte) tiempo real para hígado cuantificable en kpa o m/s.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Ecografía de esfuerzo con protocolos tanto farmacológicos y fisiológico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Medición y análisis del ventrículo y aurícula izquierda para el cálculo de la fracción de eyección desde imágenes 2D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Imagen en 3D en tiempo real o 4D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con capacidad de crecimiento a imágenes panorámicas o de campo extendido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Disco duro de 500 GB o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con quemador de disco DVD/CD-R para almacenamiento de estudios e integrado dentro del equipo. Con puertos USB para almacenamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Con software de conectividad protocolo DICOM para almacenamiento, impresión o envió de imágenes.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Que incluya storage commitment (SC), modality worklist (MWL) y performed procedure step (MPPS) y reporte estructurado DICOM.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.2.- Panel de control con ajuste independiente de altura y giro. Con pantalla sensible al tacto (touch screen) de 12 pulgadas o mayor con capacidad de desplegar teclado táctil para mejora del flujo de trabajo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Transductores electrónicos de banda ancha, ultrabanda o multifrecuencial.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Transductor lineal de banda ancha, rango de frecuencias de 5 MHz o menor a 12 MHz o mayor para aplicaciones en partes pequeñas, mama, musculo esqueléticas y vasculares. Compatible con elastografía cualitativa.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Transductor convexo de banda ancha, rango de frecuencias de 1 MHz o menor a 5 MHz o mayor para aplicaciones abdominales generales. Con capacidad de realizar elastografía de hígado cuantificable en kpa o m/s. Con aditamento para biopsia reutilizable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Transductor endocavitario de banda ancha, rango de frecuencias de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Con aditamento para biopsia reutilizable.
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- Transductor volumétrico con rango de 2 MHz o menor a 9 MHz o mayor para aplicaciones 4D.
Referencia Catálogo/Manual:
2.6.- Transductor sectorial de banda ancha, rango de frecuencias de 2 MHz o menor a 4 MHz o mayor para aplicaciones de abdomen y para aplicaciones cardiacas en adultos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.7.- Transductor convexo de 2 MHZ o menor a 6MHz o mayor, con frecuencias armónicas, para realizar 3D en tiempo real o 4D (inluir numero de parte o modelo).
Referencia Catálogo/Manual:
2.8.- UPS de la potencia adecuada al consumo del equipo con respaldo de al menos 10 minutos de energía.
Referencia Catálogo/Manual:
2.9.- Impresora b/w y a color.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Cuatro litros de gel.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Caja de con 100 CD y 100 DVD.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.- Papel para impresión (5 rollos).
Referencia Catálogo/Manual:
3.4.- Fundas desechables protectoras para transductor intracavitario (200 pzas).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Voltaje eléctrico: 110-120V AC, 60Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 53.-I-CAMAS-5131643347-0006
No. FICHA TÉCNICA: | I-CAMAS-5131643347-0006
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO
CLAVE:
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cama clínica/hospitalaria con sistema neumático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con ajuste de respaldo de 0° a 90°.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Soporte/base del colchón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Lámina de metal o plástico de alta resistencia de cuatro secciones (espalda de 82 cm, pelvis de 20.5 cm, descansa muslos de 30 cm, descansa pantorrillas de 50 cm, +/- 10%).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Estructura de metal pintada con pintura electrostática libre de plomo y horneada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Barandales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Dobles o enteros de una sola pieza de plástico duro ABS, con alma de metal de perfil tubular calibre No. 16 tratado contra la corrosión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Sujeto al bastidor de la cama mediante seis tubos redondos de acero calibre No. 18, separados por 30 cm de distancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Abatibles en ambos lados con sistema de seguridad que eviten bajar el barandal de forma accidental.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Dimensiones: 125 cm de largo y 48 cm de alto, +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Cabecera y piecera de plástico ABS de alta resistencia, desmontables e intercambiables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Cuatro ruedas de caucho antiestático con diámetro de 5", +/-10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Al menos dos ruedas con freno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Pedal fabricado en nitrilo antiestático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Capacidad de carga de 200 Kg como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Con cuatro orificios porta suero, uno en cada esquina de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Sistema de RCP que se accione desde ambos lados de la cama y baje con movimiento rápido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Colchón de poliuretano de 10 cm (+/- 10%) de espesor, de alta densidad, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Dimensiones: Largo 212 cm x Ancho 99 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Superficie para el paciente: 196 cm x 84.5 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Altura: Mínima de 48 cm y máxima de 70 cm, con sistema neumático de pedal, que se accione manualmente desde ambos lados de la cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Posiciones:
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.1.- Respaldo: En un rango dentro de 0 - 90°.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.- Piernas y pies: En un rango dentro de 0 - 35°.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.3.- Trendelenburg y Trendelenburg inverso en un rango dentro de a 16°, +/- 1°.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.4.- Posición vascular (sistema neumático) accionado con un dispositivo manual.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos postes de altura variable/telescópicos para soluciones intravenosas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Gancho para bolsa de drenado en la parte inferior lateral del bastidor.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 55.-I-CARDI-5312920258-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-CARDI-5312920258-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CARDIOTOCOGRAFO
CLAVE: | 531.292.0258
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Detección de frecuencia cardiaca fetal por efecto Doppler.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1.- Con capacidad de al menos 2 frecuencias fetales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2.- Transductor multicristal (de al menos 6 cristales) para frecuencia cardiaca fetal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Actividad uterina por método no invasivo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Con transductor de actividad uterina.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con pantalla LCD o TFT de al menos 6”.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Despliegue en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- La frecuencia cardiaca fetal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- La actividad uterina.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- La calidad de la señal de la frecuencia cardiaca fetal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.1.- En latidos/min fetal con rango de 50 o menor a 240 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Registrador térmico multicanal de alta resolución.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Con al menos 2 canales una para toco y otra para cardiografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Con al menos 2 velocidades como mínimo dentro del rango de 1 a 3 cm/min con autoprueba.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Con modalidad de marcación de sucesos de forma remota.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Con memoria de al menos 15 minutos del trazo del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Fecha y hora.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con capacidad para incorporar estimulador acústico de la misma marca o diferente al equipo propuesto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Con capacidad de escalamiento es hardware y software para al menos dos de los siguientes: parámetros maternos que despliegue la frecuencia cardiaca materna, presión arterial no invasiva, capacidad para conectar a un sistema de telemetría y a un sistema de información (central) para el envío de los datos fetales y maternos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Interface para monitores.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Peso no mayor a 6 Kg.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un transductor de ultrasonido.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Un transductor de tocografía.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Al menos dos cinturones de sujeción para transductores.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Carro de transporte para el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Una (1) Caja con papel para el registrador térmico.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Gel para ultrasonido (1 L).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Refacciones: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades (Según marca y modelo).
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Alimentación electrica: 120V 60 Hz +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 59.-I-CRANE-5372600055-B002
No. FICHA TÉCNICA: | I-CRANE-5372600055-B002
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CRANEOTOMO ELECTRICO
CLAVE: | 531.239.0016
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Motor de accionamiento electrico
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- 75,000 rpm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Permitir la conectividad con tres piezas de mano, dos pedales, la sierra para huesos de la misma marca y el cassette de irrigación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Posibilidad de guardar las configuraciones deseadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Compatibilidad entre el equipo y accesorios de unión y corte de la misma marca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Torque ajustable de 0%-100%
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Control de sensibilidad para la aplicación de presión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Sistema ligero
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Cables de baja fricción y flexibles
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Puntos indicadores de ensamble para accesorios
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Baja producción de calor durante el uso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Que utilice fresas reusables y desechables con código de anillos para su identificación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Pieza de mano angulada fabricada en acero inoxidable con punta de trabajo de 70 mm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Protector de duramadre estándar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Con accesorio para poner fresas de corte o diamante, recto
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con accesorio para poner las fresas de corte o diamantadas, angulado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Consola
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Con pantalla táctil para fácil uso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.2.- Que reconozca cada pieza de mano que se conecta en la consola
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.3.- Posibilidad de conectar hasta 3 piezas de mano de manera simultánea y se puedan usar 2 al mismo tiempo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.4.- Con capacidad de conectar 2 pedales al mismo tiempo, con botones configurables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.5.- Que permita ajustar velocidad en pantalla
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Pedal de control
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.1.- Pedal para control de equipo con la menos 5 botones
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.2.- Que sean configurables desde la consola para ejecutar distintas acciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Caja para esterilización del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Set de accesorios tales como: Brocas, fresas, cuchillas, trépanos, intercambiables para cirugias de : Cráneo, Columna, Otorrinolaringología, Medula espinal y Ortopedia (1 juego por cada especialidad).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Corriente eléctrica: De acuerdo a la unidad médica adquiriente, 60Hz
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 60.-I-CRANE-5372600055-0003
No. FICHA TÉCNICA: | I-CRANE-5372600055-0003
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CRANEOTOMO NEUMATICO
CLAVE: | 537.260.0055
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Con reductor de velocidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Aditamento para craneoplastía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Pieza de mano.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Equipo esterilizable
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Equipo eléctrico y neumático que opere con aire o nitrógeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Con pantalla LCD táctil, no menor a 7"
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Con dos bombas: Para refrigeración e irrigación respectivamente, con flujo de riego ajustable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Pieza de mano de alta velocidad: 75 RPM o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con control de velocidad por pedal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Cilindro de gas, nitrogeno o aire comprimido de acuerdo a la marca y modelo ofertado.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Mangueras con manometro para la conexión a la pieza de mano.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Pedal de accionamiento.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Caja para esterilización del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- Adaptadores de cuchilla de corte recto.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Brocas, fresas, cuchillas, trépanos, intercambiables para cirugias de: Cráneo, Columna, Otorrinolaringología, Medula espinal y Ortopedia (2 juegos para cada especialidad).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 61.-I-CUNAS-5312520033-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-CUNAS-5312520033-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL
CLAVE: | 531.252.0033
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cuna térmica controlada por microprocesador o microcontrolador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con modos de operación: manual y servocontrolado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%. Con aumentos de 10% como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Con modo de precalentamiento que se inicie de forma automática al encender el sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Despliegue digital e independiente de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Dos temperaturas del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Temperatura de control.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Potencia del calefactor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Con control de temperatura automático, servocontrolado o control de la temperatura del paciente dentro del rango de 34 a 38ºC como mínimo. Resolución de la temperatura 0.1°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Función de autoprueba o autodiagnóstico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Alarmas auditivas y visuales, priorizadas o en rampa de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Temperatura del paciente (alta y baja).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Falla en el sensor o sonda de la temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Falla del sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Falla de alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Silenciador temporal de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con ajuste por control de membrana, perilla o con medios para evitar cambios involuntarios en la programación (bloqueo de pantalla o teclado).
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Con elemento calefactor radiante.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos 2 pasacables en un panel.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Con posibilidad de dar posición de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso, o inclinación de la cuna, con un ángulo de 12 grados de inclinación como mínimo de manera continúa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Rodable, con sistema de freno en dos ruedas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Con al menos un cajón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Charola portachasis o porta cartucho de rayos X interconstruida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Lámpara o elemento calefactor abatible que permita el acceso del equipo de rayos X.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Lámpara o luz de examinación, exploración u observación de luz led o halógeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable de gel o técnología similar o superior para mantener el calor del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Tomacorriente adicional interconstruido uno como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Con báscula interconstruida para el pesaje del recién nacido, con el despliegue del peso en la cuna sin tener que interrumpir el calor radiante.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.1.- Con resolución de 5 gramos o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Charola o repisa para monitor e instrumental.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Aspirador para secreciones, incluye: mangueras, soportes para conexión de dos frascos reusables y esterilizables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.24.- Humidificador-nebulizador con todos los accesorios necesarios para su uso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Lámpara de fototerapia interconstruida o integrada (no rodable). En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Soporte para líquidos y soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Cuatro sensores reusables de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Protector de ojos (20 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- Soporte para tanque de oxígeno tipo E.
Referencia Catálogo/Manual:
2.6.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.7.- Tres frascos reusables y esterilizables con tapas (para el aspirador de secreciones).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Cien (100) parches reflejantes para fijar el sensor de temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Diez (10) sensores desechables de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.- Diez (10) metros de mangueras para aspirador o su equivalente de acuerdo a cada fabricante.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Voltaje eléctrico: 110-120 v AC, 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO 13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO 9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 62.-I-ELECT-5311680069-0003
No. FICHA TÉCNICA: | I-ELECT-5311680069-0003
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION (AVANZADO)
CLAVE: | 531.168.0069
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Adquisición:
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1.- Con capacidad para adquirir y mostrar en forma simultánea en pantalla sensible al tacto, a color y de al menos 10.4", doce derivaciones y capacidad de crecimiento a futuro para mostrar 16 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2.- Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo. Con indicador gráfico puntual del electrodo mal conectado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.3.- Teclado interconstruido tipo qwerty para introducir los datos del paciente, con caracteres alfanuméricos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.4.- Frecuencia de muestreo de mínimo 7500 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.5.- Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar al menos 30 registros impresos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.- Filtros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.1.- Filtro de línea de 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.2.- Filtro muscular en el rango de 5 o menor a 140 Hz o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.3.- Filtro de línea base.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.7.- Frecuencia de corte superior en el rango de 40 a 150 Hz como máximo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.8.- Frecuencia de corte mínimo en el rango de 0.05 a 0.5 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.9.- Protección contra descargas de desfibrilador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.10.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.11.- Indicador de la calidad de la señal adquirida mediante diferentes colores del trazo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.12.- Software para la detección de la inversión de latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.13.- Módulo interfaz entre el paciente y el equipo, controlado mediante microprocesador, con botón para la toma del electrocardiograma.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Despliegue:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Pantalla para visualización simultánea las doce derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Ajuste de sensibilidad y velocidad:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.1.- Velocidad de al menos 25 y 50 mm/seg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.2.- Sensibilidad de al menos 2.5, 5, 10 y 20 mm /mV.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Almacenamiento:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Almacenamiento interno de 200 estudios como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado mediante algún medio: LAN, WiFi, o USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Almacenamiento de al menos 10 minutos de las 12 derivaciones para revisión retrospectiva.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.- Diez sucesos de al menos 10 segundos cada uno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Impresión:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Impresión de 12 derivaciones en hojas de tamaño carta o 21.6 x 27.9 cm (8.5 x 11 pulgadas) +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Selección de entre al menos 7 formatos que incluya mediciones, datos del paciente, representación gráfica de los valores del segmento ST en mapa circular multieje.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Interpretación:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Software interpretativo para pacientes adultos y pediátricos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Capacidad de identificar y dar aviso al clínico de situaciones críticas del paciente para: bloqueo completo, infarto agudo al miocardio, isquemia aguda, frecuencia cardiaca muy alta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.- Que identifique y señale posibles oclusiones en las arterias coronarias.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Cable para paciente de 10 puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Electrodos reusables adulto y pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Software interno para manejo de base de datos y archivo electrocardiográfico de los pacientes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.-Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Gel o pasta conductora al menos 2 tubos.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Papel térmico.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.- Electrodos desechables con adaptadores 500 piezas por equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Voltaje eléctrico: 110-120V AC, 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 68.-I-INCUB-5314970053-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-INCUB-5314970053-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | INCUBADORA DE TRASLADO
CLAVE: | 531.497.0053
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Incubadora de traslado extrahospitalario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Módulo de control electrónico
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Controles:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Con control de temperatura del aire de 30°C o menor a 38º C o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con resolución de 0.1 ºC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Monitoreo de parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.1.-Temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.2.-Temperatura del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Alarmas:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Audibles y visibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Falla en el flujo de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Falla en el suministro de energía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Temperatura alta del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.7.- Batería baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Gabinete:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Capacete con doble pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Cuatro o más accesos para tubos al interior de la capacete.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6.- Con carro rodable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.- Con freno en al menos dos ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.- Poste o soporte para soluciones
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Sistema para circulación de aire:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Lámpara de luz de exploración o examinación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Batería recargable con duración de al menos 90 minutos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Un sensor de temperatura de piel reusable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Ventilador de traslado neonatal interconstruido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- Controles:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.- Flujo continuo (L/min).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.- Presión Inspiratoria (cm H2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.1- Límite inferior 5 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.- Frecuencia Respiratoria (rpm).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.1.-Límite inferior 6 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.2.-Límite superior 60 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.- Tiempo Inspiratorio (seg)
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.1.- Límite inferior 0.25 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.2.-Límite superior 3 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.- FiO2, (%).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.1.- Límite inferior 30 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.2.- Límite superior 90 o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.- PEEP/CPAP ( cm H2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.2.- Límite superior 10 o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.-Con los siguientes modos ventilatorios como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.1.- Ventilación mecánica controlada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.2.- CPAP o Espontáneo con linea de base elevada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Con los siguientes parámetros monitorizados como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.1.- Presión Inspiratoria Pico o Máxima.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.2.- PEEP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Alarmas como mínimo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.1.- Presión Inspiratoria alta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.2.- Presión del suministro de gases.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Accesorios para incubadora:
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.- Un (1) Tanque de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Accesorios para ventilador de traslado neonatal:
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Circuito reusable neonatal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Manguera de aire y oxÍgeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Consumibles para incubadora:
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1.- Un (1) Sensor reusable de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.2.- Parches reflejantes para sostener el sensor.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.3.- Un (1) Filtro de aire
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Consumibles para ventilador de traslado neonatal:
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.1.- Un (1) paquete de Intercambiadores de humedad y temperatura (narices artificiales) neonatales desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.2.- Un paquete de circuitos desechables neonatales.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 72.-I-LAVAB-SC-1200000-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-LAVAB-SC-1200000-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO
CLAVE:
TIPO: | MOBILIARIO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cuerpo, respaldo y tina Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18;
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Acabados
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Latón bajo en plomo cromado
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Sistema de ensamble; Acero inoxidable, AISI 304 a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 “i” de 3/8”).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Dimensiones Generales Largo 150 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Capacidad de Carga 150 kg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos llaves unitarias, fijas, electrónicas con baterías y conectadas a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotradas a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.-No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
Referencia Catálogo/Manual:
10.3.-Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 77.-I-LENTE-5375780128-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-LENTE-5375780128-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | LENTES PARA PRUEBA
CLAVE: | 537.578.0128
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lentes para prueba.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Caja con mesa o estantivo conteniendo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con tres espejos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Treinta y cuatro (34) pares o más de esferas positivas y negativas (c/u desde +- 0.12 hasta +/- 20 dioptrías).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Diez y seis (16) pares o más de cilindros positivos y negativos (c/u de +/- 0.25 +/- 6 diotrías)
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Diez (10) ó más prismas lentes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 81.-I-MESAS-5136212429-0004
No. FICHA TÉCNICA: | I-MESAS-5136212429-0004
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION
CLAVE: | 513.621.2429
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Mesa universal para exploración con estructura de acero calibre no. 18 como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Capacidad de peso del paciente: 220 kg o más.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Dimensiones generales:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Altura: 81 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Largo: 145 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Ancho: 67 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Tapicería/forrado en tela vinílica sin costuras ni vivos a los costados, lavable, con diseño ergonómico, impermeable, antibacterial, liso, suave al tacto, de múltiples densidades.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Gabinete:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Mínimo dos gavetas laterales bidireccionales en ambos lados de la mesa y dos gavetas frontales con capacidad de almacenamiento disponible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.1.- Los interiores de las gavetas deben ser con bordes redondeados para facilitar su limpieza y evitar acumulación de polvo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Extensión para piernas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Con bandeja para residuos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Con tres secciones:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.1.- Dorso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.1.1.- Respaldo con sistema de abatimiento neumático con accionamiento por medio de palanca o perilla, ajustable de 0° a 60° o superior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.1.2.- Con sistema para la sujeción del papel (portarrollo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.2.- Pélvica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.2.1.- Inclinación pélvica de 1.5° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.3.- Miembros inferiores:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.3.1.- Charola para colocar miembros inferiores con sistema deslizable o abatible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.3.2.- Cojín removible forrado en tela vinílica sin costuras ni vivos a los costados, lavable, con diseño ergonómico, impermeable, antibacterial, liso y suave al tacto, de múltiples densidades.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.3.3.- Largo de la extensión para las piernas: 35 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.- Lugar de almacenamiento para papel adicional.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.1.- Tamaño del papel: 18" o 21".
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Escalón deslizable integrado, fabricado en acero inoxidable y cubierta antiderrapante que soporte un peso de 220 Kg como mínimo sin que se levante el lado opuesto de la mesa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Con toma de corriente doble de grado hospitalario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Calefactor de cajón de 45 a 60 W.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Soporte ligero para lámparas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Bandeja/charola de acero inoxidable recolectora de líquidos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Sistema de reposabrazos regulables.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Un (1) poste para infusiones con fijador.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Diez (10) rollos de papel con tamaño de 18" o 21".
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original el manual o los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.5.- Certificado UL 60601-1 o IEC 60601-1.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 82.-I-MESAS-5136212441-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-MESAS-5136212441-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA
CLAVE:
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Mesa de exploración ginecológica con estructura de acero calibre no. 18 como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Tapicería/forrado en tela vinílica sin costuras ni vivos a los costados, lavable, con diseño ergonómico, impermeable, antibacterial, liso y suave al tacto, de múltiples densidades.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Capacidad de peso del paciente: 220 kg o más.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Gabinete:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Mínimo dos gavetas laterales bidireccionales en ambos lados de la mesa y dos gavetas frontales con capacidad de almacenamiento disponible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.1.- Los interiores de las gavetas deben ser con bordes redondeados para facilitar su limpieza y evitar acumulación de polvo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Extensión para piernas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Estribos giratorios, ergonómicos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Bandeja para residuos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Con tres secciones:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.1.- Dorso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.1.1.- Respaldo con sistema de abatimiento neumático con accionamiento por medio de palanca o perilla, ajustable de 0° a 60° o superior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.1.2.- Con sistema para la sujeción del papel (portarrollo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.2.- Pélvica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.2.1.- Inclinación pélvica de 1.5° o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.3.- Miembros inferiores:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.3.1.- Charola para colocar miembros inferiores con sistema deslizable o abatible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.3.2.- Con sistema de elevación de miembros inferiores de 0 a 4 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.3.3.- Cojín removible forrado en tela vinílica sin costuras ni vivos a los costados, lavable, con diseño ergonómico, impermeable, antibacterial, liso y suave al tacto, de múltiples densidades.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.3.4.- Largo de la extensión para las pierna: 35 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Lugar de almacenamiento para papel adicional.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.1.- Tamaño del papel: 18" o 21".
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Dimensiones generales:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Altura: 81 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Largo: 145 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Ancho: 67 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Calefactor de cajón de 45 a 60 W.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Escalón deslizable integrado, fabricado en acero inoxidable y cubierta antiderrapante que soporte un peso de 220 Kg como mínimo sin que se levante el lado opuesto de la mesa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Soporte para alojar pierneras, fabricado en lámina de acero inoxidable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Ubicados en parte posterior del gabinete.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Perilla para ajuste.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Taloneras retráctiles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Pierneras removibles y acojinadas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con toma de corriente doble de grado hospitalario.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Apoyos para las rodillas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Bandeja/charola de acero inoxidable recolectora de líquidos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Agarraderas auxiliares.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Un (1) poste para infusiones con fijador.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Diez (10) rollos de papel con tamaño de 18" o 21".
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original el manual o los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.5.- Certificado UL 60601-1 o IEC 60601-1.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 83.-I-MESAS-5136212847-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-MESAS-5136212847-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | MESA PUENTE
CLAVE:
TIPO: | MOBILIARIO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Cubierta de laminado de alta presión o chapa con melamina o Plástico ABS ó poliestireno de alto impacto y durabilidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Columna de la mesa fabricada de aluminio anodizado o aleación de aluminio o acero revestido con epoxy y cubierta de plástico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con cuatro (4) ruedas de 37 a 50 mm de diámetro.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Opcional: Cajón/compartimento con espejo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Peso máximo de la mesa de 28 kg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Dimensiones de la superficie:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Frente: 79 a 96 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Fondo: 44 a 49 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Ajuste de altura: 78 a 100 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Capacidad de carga mínima de 15 kg en la superficie.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente.
Referencia Catálogo/Manual:
10.3.- Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 87.-I-MONIT-5316190403-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-MONIT-5316190403-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)
CLAVE: | 531.619.0403
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT LCD o tecnología superior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta). Con opción de crecimiento a las siguientes mediciones: spco, spmet, sphb/spoc, pvi, frecuencia respiratoria acústica (rra) a partir del sensor de saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con capacidad a futuro de registrador térmico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- De al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Tendencias gráficas y numéricas de 100 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.24.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.25.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Sistema para fijación de cada monitor: base rodable de la misma marca que el monitor de signos vitales.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Accesorios para adulto / pediátrico:
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Accesorios para neonato:
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.1.- Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.2.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.3.- 20 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal en al menos dos medidas diferentes (10 de cada uno), una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- 300 electrodos para ECG neonatales.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.- 20 parches para colocar sensor de temperatura neonatal.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 89.-I-OFTAL-5316600096-0003
No. FICHA TÉCNICA: | I-OFTAL-5316600096-0003
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO
CLAVE: | 531.660.0096
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Sistema de óptica sellado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Cabezal ajustable en perímetro y altura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Ajuste de distancia interpupilar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Filtro azul para angioscopía fluorescente y filtro exento de rojo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Lente anesférico de cristal de +20 dioptrías.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Lámpara de halógeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Depresor esclera.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Ajuste de ángulo de espejo de reflexión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Dispositivo de prisma para enseñanza.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Control de intensidad de luz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Batería recargable integrada compatible con la marca y modelo ofertado.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Estuche para guarda del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Adaptador para carga de bateria compatible con la marca y modelo ofertado.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Transformador de mesa de conexión a 120V/60Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Tarjetas para diagnóstico de fondo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Focos de halógeno.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 91.-I-REANI-5317840204-0002
No. FICHA TÉCNICA: | I-REANI-5317840204-0002
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL
CLAVE: | 531.784.0204
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Reanimador pulmonar manual neonatal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Desarmable y esterilizable en vapor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Bolsa de silicona transparente o semitransparente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Autoinflable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Volumen de la bolsa de 320 ml como máximo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Volumen máximo entregado en el rango de 100 a 180 ml.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 +/- 5 cm H2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Mascarillas de la misma marca y modelo tamaño 0 y 1, transparentes, de sellado hermético y esterilizables en vapor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Conexión para oxígeno suplementario.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Estuche de plástico con asa para guarda y protección.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Reservorio de oxígeno con capacidad de 600 ml como mínimo
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Válvula de PEEP ajustable y reutilizable (sólo para uso en áreas críticas).
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Línea de oxígeno reusable para alimentación suplementaria de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Mascarillas de la misma marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 92.-I-REANI-5317840204-0003
No. FICHA TÉCNICA: | I-REANI-5317840204-0003
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO
CLAVE: | 531.784.0204
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Reanimador pulmonar manual pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Desarmable y esterilizable en vapor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Bolsa de silicona transparente o semitransparente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Autoinflable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 700 ml.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Volumen entregado en el rango de 300 a 450 ml.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 +/- 5 cm H2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Mascarillas de la misma marca y modelo, tamaño 2 y 3, transparentes, de sellado hermético y esterilizables en vapor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Conexión para oxígeno suplementario.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Estuche de plástico con asa para guarda y protección.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Reservorio de oxígeno con capacidad de 600 ml como mínimo
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Válvula de PEEP ajustable y reutilizable (sólo para uso en áreas críticas).
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Línea de oxígeno reusable para alimentación suplementaria de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Mascarillas de la misma marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 102.-I-TONOM-5318750055-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-TONOM-5318750055-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | TONOMETRO
CLAVE: | 531.875.0055
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Con ordenador interconstruido al equipo
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Pantalla LCD
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con capacitad para la importación y exportación de pruebas de paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Impresora térmica interconstruida al equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Control de mando para la alineación automática del ojo del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Soporte para frente con un mecanismo de alineación que se mueve a la derecha o izquierda. Lámpara para punto de fijación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Adaptable a la fisonomía del paciente y realiza la medición de manera automática cuando se encuentra en posición correcta el paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Medición de 7mmHg hasta 60mmHg
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Medición totalmente automática
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Alineación automática
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Cambio automático de ojo derecho/izquierdo
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarma visual que prevenga el incorrecto posicionamiento del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 40 Rollos papel térmico para impresora compatible con el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La puesta en marcha del bien deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 12 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 103.-I-UNIDA-5310530364-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-UNIDA-5310530364-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA
CLAVE: | 531.053.0364
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Gabinete:
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2.- Ventilador interconstruído.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.3.- Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruídos o integrados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.5.- Con al menos un cajón
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.- Mesa de trabajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.8.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.9.- Manómetros interconstruídos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 -verde, N2Oazul, aire- amarillo):
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.9.1.- Tres para toma mural (O2 , N2O, aire).
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.9.2. Dos para cilindros (O2 , N2O)
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.11.- Con iluminación para el área de trabajo
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Suministrar dos vaporizadores uno sevoflurane y isoflurane.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Suministro de gas fresco:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Flujómetros codificados de acuerdo con código americano de colores:(O2 - verde, N2O-azul, aire amarillo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.1.- Neumáticos dobles para O2 y N2O
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.2.- Neumáticos sencillo o doble para aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Guarda hipóxica mínima de 23%
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Flush o suministro de oxígeno directo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Circuito de paciente:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Un cánister
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.1.- Con capacidad mínima de 700 ml u 800 g.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.2.- Reusable y esterilizable
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.3.- Con filtro de polvo en caso de requerirse.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.4.- Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con trampa de agua, recipiente cánister externo o sistema de calentamiento interconstruido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.-4.4.- Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.- Válvula ajustable de presión (APL).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.- Válvula de sobrepresión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.11.- Manómetro de presión en vías aéreas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Ventilador microprocesado e interconstruído de la misma marca que la máquina de anestesia que permita el continuo funcionamiento en caso de ausencia completa de gases:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.2.- Tamaño mínimo de 6".
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.3.- Policromática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.4.- Configurable por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.6.- Despliegue mínimo de una curva de presión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Modos de ventilación:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.1.- Controlado por volumen.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.2.- Controlado por presión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.- Controles y ajuste de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.1.- Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 40 a 1400 ml.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.2.- Presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70 cmH2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 a 50 cmH2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 espiraciones por minuto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.5.- PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cmH2O.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.7.- Pausa inspiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.8.- Presión soporte.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.1.- Fracción inspirada de Oxígeno (FiO2).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.2.- Volumen corriente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.3.- Volumen minuto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.4.- Presión media.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.5.- Presión pico o en su caso presión soporte.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.6.- PEEP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.7.- Frecuencia respiratoria
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.7.- Despliegue de curva de presión en vías aéreas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador)
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.1.- FiO2 (alta y baja).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja).
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.4.- Apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.5.- Presión baja de suministro de gas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.7.- Falla o cambio de celda de O2 o falla en la medición para tecnología paramagnética.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.8. Fuga en circuito de paciente
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.9.- Falla en sensor de presión
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.10 Falla en sensor de flujo
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.9.- Conmutación a ventilación manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.10.- Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.12 Indicador batería bajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Preconfigurado o modular.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pantalla policromática de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, de 10" como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de al menos 4 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 min.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros, de 24 horas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.- ECG
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.2.- Al menos 3 derivaciones seleccionables por el usuario
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.3.- Despliegue simultáneo de al menos una curva a elegir de, 3 derivaciones de ECG como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.4.- Control de activación de filtros en la señal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.5.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.6.- Protección contra descarga de desfibrilador
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.10.- CO2
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.10.1.- Por medio de mainstream, sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.10.2.- Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.11.- SpO2
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.11.1.- Curva de pletismografía
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.11.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.12.- Temperatura en mínimo dos canales
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.12.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.13.- Presión arterial no invasiva
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.13.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.13.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.13.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.14.- Respiración
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.14.1.- Curva de respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.14.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar el límite superior e inferior de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.1.- Frecuencia cardíaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.2.- CO2
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media)
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.15.6.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.16.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.17.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo con el código americano de colores: (O2 -verde, N2O- azul, aire amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 y aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos circuitos de pacientes reusable y esterilizable con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Dos circuitos de reinhalación parcial tipo Bain reusable y esterilizable, semicerrado o equivalente.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Mascarilla transparente, reusable, libre de látex y esterilizable: dos tamaño adulto, dos tamaño neonatal y dos tamaño pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.-Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 L, una de 2 L y una de 3 L; +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- Dos cables troncales, dos sensores tipo dedal y dos sensores multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.6.- Dos sensores reusables de temperatura (de piel o de superficie) y dos sensores de temperatura esofágico o rectal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.7.- Dos brazaletes reusables para cada tamaño, para medición de la presión no invasiva adulto, adulto obeso y pediátrico, dos mangueras con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.8.- Dos cables troncales y dos cables de paciente para ECG de al menos de tres puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.9.-Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
2.10.-Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.
Referencia Catálogo/Manual:
2.11.-Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.-Circuito de paciente adulto, pediátrico/neonatal desechable con bolsa y mascarilla transparente, libres de látex (10 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.-100 electrodos para ECG
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Voltaje eléctrico: 110-120V AC, 60Hz Neumatica: Aire, Oxígeno y N2O
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 104.-I-UNIDA-5312910028-0001
No. FICHA TÉCNICA: | I-UNIDA-5312910028-0001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO
CLAVE: | 531.291.0028
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Unidad estomatológica con módulo integrado
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Sillón electrohidraúlico o electromecánico:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Capacidad mínima de levante de 180 kg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Sistema de mando eléctrico de elevación y reclinación, accionado con control manual y/o pedal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Movimientos electromecánicos y/o electrohidraúlicos para las siguientes posiciones:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.1.- Desde posición cero hasta trendelemburg (cambio de la posición supina horizontal o cero grados a -10 grados como mínimo).
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.2.- Posición cero automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.3.- Posición de trabajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.5.- Asiento y descansa piernas corrido, libres de costuras, forrado con material plástico lavable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.6.- Funda de protección en el área de la piecera, con coderas o descansa brazos abatibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.7.- Cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Dos sillas una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Sistema neumático para ajuste de altura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Con rodajas, tapizada de plástico o tela resistente y lavable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Lámpara estomatológica:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Integrada al sillón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.-Cabezal de plástico y/o metal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Orientable a la boca del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Ventilación natural.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Intensidad luminosa graduable o con al menos dos intensidades.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7. intensidad luminosa graduable iluminación dentro del rango de 10000 a 50000 luxes
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.con temperatura de calor entre 3500 °K o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.- Reflector dicroico o reflector LED.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Módulo estomatológico:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Integrado al sillón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Altura ajustable con sistema de freno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como mínimo
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Negatoscopio integrado. Sólo en caso de requerirse.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.- Con control para llenado de vaso y lavado de escupidera
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.- Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.7.- Con sistema para botella de agua purificada para las piezas de mano y jeringa triple.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.- Manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.9.- Reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.10. Con sistema para el suministro de energía eléctrica aire y agua de la caja de conexiones al módulo de trabajo debidamente protegido que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo en torno al sillón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.11.- Sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.12.- Con mangueras de silicón o poliuretano lisas de 2 vías, de un largo de 180 a 200 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Piezas de mano de alta velocidad:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Mango de acero inoxidable, aluminio o titanio.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Dos vías.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Desmontable y esterilizable en autoclave.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable o rodamiento cerámico con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Herramienta para cambio de fresa o sistema "push boton"
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Piezas de mano de baja velocidad:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Mango de acero inoxidable, aluminio o titanio.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Dos vías.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Desmontable y esterilizable en autoclave.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Giro de 0 a 30,000 RPM +/- 10,000 RPM
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Motor con cambiador de giro y esterilizable en autoclave
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6.- Contra ángulo y adaptador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.- Cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.- Herramienta para cambio de fresa, en caso de ser necesario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Jeringa triple estomatológica:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- De acero inoxidable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Dos puntas desmontables y esterilizables en autoclave.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Dos ductos, uno para agua y otro para aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Con alimentación de agua y aire con válvula de no-retracción
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Unidad ultrasónica estomatológica:
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Integrado al equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2.- Equipo con tecnología piezoeléctrica
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.3.- Generador de frecuencia de trabajo regulable en el rango de 28 kHz a 30 kHz como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.4.- Control o selector de frecuencia con indicador visual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.5.- Para uso en al menos dos especialidades: periodoncia y endodoncia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.6.- Entrada para alimentación de agua con manguera y filtro.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.7.- Control para regular el flujo de irrigación. Rocío o spray.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.8.- Pieza de mano desmontable y esterilizable en vapor; con luz LED integrada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.9.- Activación através del pedal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.10.- Tres insertos o puntas periodontales, intercambiables y esterilizables en vapor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.11.- Llave o herramienta para intercambio de insertos o puntas periodontales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Escupidera:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Fija integrada al soporte del sillón o a la unidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.2.- Fija o desplazable horizontalmente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.3.- Con recipiente de porcelana o vidrio porcenalizado o polimero resistente a rayaduras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.4.- Desmontable para fácil limpieza.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.5.- Con soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado o con controlador de reloj electrónico para ajustar el tiempo de salida de agua
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.6.- Base conectada al sistema de drenaje.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.7.- Con filtro o rejilla para recolección de sólidos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Aspirador quirúrgico:
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.- Vaciado rápido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.2.- Sistema silencioso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.3.- Adaptador para cánulas desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.4.- Accionado con aire
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.5.- Con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Aspirador de saliva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Accionado con aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Con filtro para retención de sólidos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Descarga directa al drenaje.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Compresora de aire: Las unidades médicas decidirán al momento de la compra si requieren un compresor por unidad dental o cuentan con sistema central de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- De 1 HP como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.- Sistema de purga de condensados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Tecnología libre de aceite.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Entrega de aire limpio.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.5.- Tanque con capacidad de almacenamiento de 35 a 70 litros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.6.- Con cubierta reductora de ruido.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos piezas de mano de alta velocidad, de la misma marca que el equipo principal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Dos piezas de mano de baja velocidad, de la misma marca que el equipo principal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Una jeringa triple estomatológica.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Botafresas dentales.
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- Para la unidad ultrasónica, puntas o insertos para diferentes aplicaciones clínicas en periodoncia, profilaxis, endodoncia, rehabilitación y restauración.
Referencia Catálogo/Manual:
2.6.- Llave para cambio de inserto.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Filtro de agua.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Foco de hálogeno o LED.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias (de suministro e infraestructura) para que el bien funcione adecuadamente y en los parámetros que indica el fabricante a completa satisfacción del usuario (si aplica).
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE

## 105.-I-UNIDA-5316610087-C001
No. FICHA TÉCNICA: | I-UNIDA-5316610087-C001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | UNIDAD OFTALMOLOGICA
CLAVE: | 531.661.0087
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Unidad Oftalmológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Sillón oftalmológico electrohidráulico:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Forrado en material plástico lavable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Capacidad de carga mínima de 120 Kilogramos, como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Articulado en respaldo, asiento y descansapies.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Giratorio 180º como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.5.- Reclinación manual a un ángulo de 100 a 160 grados, como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.6.- Ambos descansa brazos abatibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.7.- Cabezal ajustable
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.8.- Conectado a panel de control y a interruptor de pie
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.9.- Elevación del sillón controlado através de interruptor en el respaldo o descansabrazo, interruptor de pie o pedal y panel o consola de control.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.10.- Descansapies abatible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Columna con las siguientes características:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Panel o consola de control con los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.1.- Elevador de sillón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.2.- Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.3.- Con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Tres tomas de alimentación eléctrica como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Lámpara de examinación con control de intensidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.- Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.- Brazo contrabalanceado para foróptero.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7.- Brazo para proyector de optotipos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Fóroptero:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Refractor manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Lentes cilíndricos de 0 a 6 dioptrías.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Pasos 0.25 girables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Lentes esféricos -19 +16.75 dioptrías en pasos de 0.25.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Pasos de 3 a 4 dioptrías para cambios rápidos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Cilindros cruzados de 0.25 ó 0.50 dioptrías.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.- Varilla con cartilla de visión cercana.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Lámpara de Hendidura:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Microscopio estereoscópico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Con selector de aumentos de 5 pasos de 6x, 10x, 16x, 25x y 40x. Como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3.- Distancia interpupilar ajustable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Oculares de 12.5x.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5.- Corrector de ametropías 5 dioptrías como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6.- Proyección de hendidura con ancho y altura variables entre 0 y 8 mm. Como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.7.- Filtros: azul-cobalto, verde (libre de rojo), anticalórico y neutro.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8.- Rotación de hendidura 180º.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.9.- Lámpara pre-enfocada de halógeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.10.- Movimiento de la lámpara horizontal y vertical.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.11.- Controlado con un solo mando.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.12.- Ajuste vertical de fuente de iluminación, microscopio y barbiquejo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.13.- Punto de fijación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14.- Tonómetro de aplanación con escala de medición de 0 a 60 mmHg o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.15.- Prisma de contacto corneal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.16.- Calibrador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.17.- Rango de Inclinación de 20° como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.18.- Con capacidad de conexión a video y/o fotografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Proyector de optotipos o pantalla digital de optotipos colocada a pared con las siguientes características:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Para colocarse en la unidad de refracción o montaje de pantalla a pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Objetivo para proyección de 2m a 6m o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Con ajuste de ángulo de proyección.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Pantalla para optotipos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Con control remoto inalámbrico programable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.- Con los optotipos:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.1.- Anillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.2.- Letra E o iletrados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.3.- Letras o Snellen
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.4.- Niños u optotipos
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.5.- Retícula en cruz
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.6.- Prueba de haz o de conincidencia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.7.- Prueba de daltón o verde-rojo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.8.- Prueba cuantitativa de forias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.9.- Estereopruebas
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No aplica.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Foco de respuesto compatible con la marca y modelo ofertado
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación y puesta en marcha del bien deberán de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Corriente eléctrica: 120 V+/- 10%, 60Hz
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE