## Indice
SERVICIOS DE SALUD IMSS-BIENESTAR
INDICE | PARTIDA | NOMBRE DE LA FICHA TÉCNICA | TIPO DE BIEN | CLAVE DEL COMPENDIO | CLAVE CUCOP | NOMBRE DEL EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL GENERAL
2.-I-SISTE-5313270257-A001 | 2 | I-SISTE-5313270257-A001 | Equipo médico | 531.327.0257 | 53101493 | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo. | EQUIPO | 1

## 2.-I-SISTE-5313270257-A001
No. FICHA TÉCNICA: | I-SISTE-5313270257-A001
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA | SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA PRUEBA DE ESFUERZO
CLAVE: | 531.327.0257
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Adquisición:
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1.- Sistema con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Frecuencia de muestreo de mínimo 600 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Protección contra descargas de desfibrilador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Teclado interconstruido para ingreso de datos del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.- Con funciones para:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.1.- Activar filtros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.2.- Filtro de línea de 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.3.- Filtro muscular.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.4.- Filtro de línea base.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6- Detección de mala conexión de cualquier electrodo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Sistema para adquirir la presión arterial no invasiva (integrado o interconstruido al sistema).
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Despliegue:
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Con al menos una pantalla LCD o tecnología superior de al menos 19” como mínimo. Para visualización simultánea de tres, seis o doce derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2.- Ajuste de sensibilidad y velocidad :
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2.1.- Al menos dos velocidades diferentes, que incluya 25 y 50 mm/seg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2.2.- Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.3.- Frecuencia cardíaca, medición del segmento ST en las doce derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.4.- Con alerta visual y auditiva para indicar la frecuencia cardíaca objetivo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.5.- Capacidad de mostrar mediante señal promediada los cambios dinámicos de la derivación seleccionada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Almacenamiento de los estudios:
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Disco duro de al menos 240 MB y memoria RAM de al menos 4 GB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.2.- Que permita la administración de bases de datos de los estudios.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.3.- Que permita la revisión e interpretación de los estudios almacenados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.4.- Capacidad de almacenamiento y despliegue del registro completo del ECG (Full Disclosure).
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Almacenamiento de reportes:
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.1.- Con capacidad de exportar en formatos PDF o XML o HTML o DICOM.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Transmisión de los reportes:
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Vía modem, Ethernet, USB o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Registrador interconstruido para impresión:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- De 12 derivaciones simultáneas en hojas de tamaño carta (21.6 x 27.9 cm 8.5 x 11 pulgadas) +/- 10%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.- Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones, datos del paciente e interpretación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Ajuste de sensibilidad y velocidad:
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.1.- Al menos dos velocidades diferentes, que incluya 25 y 50 mm/seg.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.2.- Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Ficha de identificación del paciente, motivo del estudio, información de la Unidad Médica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.5.- Datos de la prueba en las etapas de pre-ejercicio, ejercicio, fin de esfuerzo y recuperación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.6.- Gráfico de tendencias de segmento ST, frecuencia cardíaca, presión arterial, equivalente metabólico del consumo de oxígeno (METs).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.7.- Resúmenes de los eventos registrados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.8.- Complejos promedios de cada derivación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Funciones de análisis en reposo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.1.- Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, QRS y T).
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.2.- Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR).
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.3.- Función de caliper o compás para medición manual opcional automática de los intervalos del ECG.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.4.- Con función que permita comparar registros de ECG.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.5.- Software interpretativo para pacientes adulto y pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.6.- Con función de despliegue completo del estudio (full disclosure).
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Funciones de Análisis en Esfuerzo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.1.- Frecuencia cardíaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.2.- Presión arterial.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.3.- Medición de la dispersión QT.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.4.- Desplazamiento de segmento ST, punto J, doble producto y equivalente metabólico del consumo de oxígeno (METs).
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.5.- Con ventana de un complejo promediado ampliado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Capacidades del sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.1.- Con al menos tres protocolos de ejercicio predefinidos, incluyendo Bruce y Naughton.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.2.- Programación de tres protocolos definidos por el usuario, como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.3.- Banda de esfuerzo sin fin o ergómetro controlados desde la estación de trabajo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Banda sin fin de la misma marca que el equipo principal:
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Con inclinación variable de 0-25%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.2.- Velocidad de al menos 0-15 km/h.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.3.- Con botón de paro de emergencia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.4.- Capacidad de 200 Kg de peso del paciente o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Gabinete de la misma marca que el equipo principal con cuatro ruedas, con freno en al menos dos de ellas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Cable para paciente de 10 puntas para pruebas de esfuerzo dos (2) juegos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Módulo para el cable para paciente de 10 puntas dos (2) juegos.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Cinturón portacable (dos).
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.- Unidad de corriente ininterrumpida para respaldo de 30 minutos como mínimo (no break).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Un (1) galón de gel con dos aplicadores o cuatro tarros pasta conductora (de al menos 250 gr cada uno).
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Mil (1000) hojas de papel bond tamaño 21.6 x 27.9 cm (8.5 x 11 pulgadas) o quinientas hojas papel térmico +/- 10% de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.- Electrodos desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias (de suministro e infraestructura) para que el equipo funcione adecuadamente y en los parámetros que indica el fabricante a completa satisfacción del usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
5.3.- Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original los manuales de usuario o de operación y servicio impresos o en CD o DVD o USB en idioma español (si los manuales no están en idioma español, deberá entregar además de éstos, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El proveedor adjudicado deberá entregar en original las guías rápidas de uso impresas (si las guías no están en idioma español, deberá entregar además de éstas, una copia con sus traducciones simples al español).
Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Deberán hacer entrega en cada unidad médica de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso estricto de la Unidad Médica y/o los Servicios de Salud Estatales de los equipos que así lo requieran y sin costo adicional. Todo lo relacionado a este punto deberá ser en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el periodo de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos, enfermería, paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica, personal de laboratorio, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la fecha de su instalación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, deberá realizarse el mantenimiento preventivo cada 6 meses, incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
Referencia Catálogo/Manual:
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR:
Firma de Representante Legal
INDICE